Załącznik  Nr 2  do SIWZ

........................................

/pieczątka Wykonawcy/

Dostawa aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz

z zestawem głowic i oprzyrządowaniem

PARAMETRY  TECHNICZNO – UŻYTKOWE

(Opis przedmiotu zamówienia)

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Nazwa i typ urządzenia: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | Wartości wymagane / graniczne | Wartości oferowane , dane techniczne ( wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy – rok produkcji 2019 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2017 | - TAK - Podać |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. | - TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu [MHz] | - min 2 – 18 MHz |  |
|  | Dynamika systemu w dB | - > 300 dB |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | - TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | - min. 3 000 000 |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX | - min. po 192 |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | - min. 4 |  |
| 9. | Monitor LCD zintegrowany z aparatem, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | - min 21’’ |  |
| 10. | Rozdzielczość monitora LCD | - min. 1920 x 1080 |  |
| 11. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | - TAK |  |
| 12. | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | - TAK |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach panelu sterowania | - TAK |  |
| 14. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | - TAK |  |
| 15. | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet | - TAK |  |
| 16. | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | - TAK |  |
| 17. | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | - TAK |  |
| 18. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 8000 obrazów | - TAK |  |
| 19. | - Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 60 sek | - TAK |  |
| 20. | - Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | - TAK |  |
| 21. | - System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | - TAK |  |
| 22. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | - TAK |  |
| 23. | - Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | - TAK |  |
| 24. | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 600 GB | - TAK |  |
| 25. | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | - TAK |  |
| 26. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
| 27. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
| 28. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
| 29. | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB w tym: min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK |  |
| 30. | Wbudowane w aparat wyjście sygnału wideo | . TAK |  |
| 31. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
| 32. | Podgrzewacz żelu | TAK |  |
| 33. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 34. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm | TAK |  |
| 35. | Możliwość regulacji TGC i LGC min. po 6 suwaków do regulacji | TAK |  |
| 36. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – podać wartość powiększenia min. 15 | TAK |  |
| 37. | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |
| 38. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |
| 39. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
| 40. | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |
| 41. | Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni | TAK |  |
| 42. | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
| 43. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | - TAK |  |
| 44. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | - TAK |  |
| 45. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | - TAK |  |
| 46. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu | - TAK |  |
| 47. | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki, dostępne na głowicach convex i linia | TAK |  |
| 48. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 5 ustawień | TAK |  |
| 49. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia | - TAK |  |
| 50. | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | - TAK |  |
| 51. | Tryb Duplex (2D + PWD) | - TAK |  |
| 52. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | - TAK |  |
| 53. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki | - TAK |  |
| 54. | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | - TAK |  |
| 55. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | - TAK |  |
| 56. | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | - TAK |  |
| 57. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,4 -18 mm | - TAK |  |
| 58. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | - TAK |  |
| 59. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | - TAK |  |
| 60. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | - TAK |  |
| 61. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | - TAK |  |
| 62. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | - TAK |  |
| 63. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | - TAK |  |
| 64. | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | - TAK |  |
| 65. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | - TAK |  |
| 66. | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | - TAK |  |
| 67. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | - TAK |  |
| 68. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | - TAK |  |
| 69. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | - TAK |  |
| 70. | Moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc | - TAK |  |
| 71. | Elastografii akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity | - TAK |  |
| 72. | Elastografii akustyczna ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym | - TAK |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | - TAK |  |
| 74. | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | - TAK - Podać - min 4 typy sond obsługujących to - obrazowanie |  |
| 75. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | - TAK |  |
| 76. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne, ginekologiczne | - TAK |  |
| 77. | Liczba par kursorów pomiarowych –min 10 | - TAK |  |
| 78. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | - TAK |  |
| 79. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | - TAK |  |
| 80. | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | - TAK |  |
| 81. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. | - TAK |  |
| 82. | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 1-7 | - TAK |  |
| 83. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni | - TAK |  |
| 84. | Ilość elementów min. 180 | TAK |  |
| 85. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK |  |
| 86. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.71 | TAK |  |
| 87. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK |  |
| 88. | Głowica endocavity wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK |  |
| 89. | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 4-9 | TAK |  |
| 90. | Ilość elementów min. 150 | TAK |  |
| 91. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 170 stopni | TAK |  |
| 92. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK |  |
| 93. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.71 | TAK |  |
| 94. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK |  |
| 95. | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  |
| 96. | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10 | TAK |  |
| 97. | Ilość elementów min. 1000 | TAK |  |
| 98. | FOV głowicy – 40 mm +/- 5 mm | TAK |  |
| 99. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 100. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.71 | TAK |  |
| 101. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  |
| 102. | Głowica liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  |
| 103. | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 5-13 | TAK |  |
| 104. | Ilość elementów min. 1500 | TAK |  |
| 105. | FOV głowicy – 60 mm +/- 5 mm | TAK |  |
| 106. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 107. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.71 | TAK |  |
| 108. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |
| 109. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK |  |
| 110. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA |  |  |
|  | Gwarancja na cały system ( aparat, głowice, printer) licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru ( w miesiącach) - min. 24 m-ce | - TAK - podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta, w tym bezpłatny dojazd i robocizna | min. 1 przegląd na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - Podać |  |
|  | Min. 10 – letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty dostawy urządzenia zaoferowane w zestawie. | - TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Nazwa i dokładny adres - z numerem tel. i fax |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych | - TAK - podać |  |
| III. | INNE |  |  |
| 1. | Dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | TAK |  |
| 2. | Montaż i uruchomienie urządzenia wliczone w cenę oferty . | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji potwierdzone odpowiednim dokumentem | TAK |  |
| 4. | Oświadczamy, że oferowany – powyżej wyspecyfikowany – aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK |  |
| 5. | Kserokopie posiadanych atestów dopuszczających stosowanie przedmiotu zamówienia do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.175) tj. certyfikat CE lub deklarację zgodności (jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) | Tak, Dołączyć do oferty |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |

Brak opisu w kolumnie „Wartości oferowane” (podać zakresy lub opisać) będzie traktowana jako brak danego parametru w

oferowanej    konfiguracji urządzenia. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy w rubryce „Wartość  wymagana” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to

Wykonawca jest obowiązany do potwierdzenia lub podania jej w rubryce „Wartość oferowana”.

Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

Wykonawca powinien załączyć do oferty materiały techniczne zaoferowanych urządzeń typu lub inne materiały źródłowe

producenta/ów/ potwierdzające parametry techniczne i ich wartości odnośnie przedmiotu zamówienia.

………………………………………...				            ……………………………………………

miejscowość, data							pieczęć i podpis osoby uprawnionej